附件1：
	设备名称
	数量
	技术参数
	预算
单价（元）

	喉镜
	1
	配备3片中号喉镜片，满足气管插管要求
	4650

	视频气管插管镜
	1
	1、▲要求适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗；2、要求视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；3、要求景深：3-100mm；4、▲要求软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；5、要求操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；6、要求插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°；7、要求操作手柄具备≥3个电子功能按键；8、要求操作手柄上按键至少可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；9、▲要求吸引阀座一体式防脱设计；10、要求插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；11、要求内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；12、要求操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；13、要求采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能；14、▲要求采用航空插针非触点式连接方式，不易氧化，传输信号更稳定；
	150000

	内镜储存柜
	1
	用于床旁支气管镜存储，紫外线杀菌消毒，功率110W，长≤85cm，宽≤45cm，高≤210cm；
	15000

	心电监护仪
	1
	需与科室中央监护联网，具备心电监测、无创血压、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，可进行呼气末二氧化碳监测及加装有创动脉血压监测模块
	36000

	心电监护仪
	5
	具备心电监测、无创血压（具备儿童测量模式）、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10.4“，8小时电池连续工作时间，需与科室中央监护联网
	7500

	全自动内镜清洗消毒机
	1
	1、消毒机每个工作程序的用水量≤7L；2、消毒机的消毒液存储箱的容积≥12L；3、清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L；4、机器运行任何程序，各部分连接处无泄漏，工作完毕后，消毒水槽内无积水；5、消毒效果保证：机器运行一个周期后，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数＞3.00；6、具备全程持续测漏监控功能，提供声或视觉报警提示，并自动终止程序运行；7、适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、潘泰克斯、富士镜子接头。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道；8、具备设备自身消毒功能，运转过程及结果自动打印功能、消毒次数记录功能以及独立的酶洗功能和酒精消毒功能；9、液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作；消毒时间可根据要求来调整；10、全浸泡，按卫生部五槽（或五步法）进行，采用专用消毒槽消毒液使用量≤7升；11、机器符合人体工程学设计，宽度≤600×深度≤600×高度≤880（mm）（外形尺寸限制）；12、机器应配备水处理设施，外置超滤和内置折叠滤芯；
	90000

	气囊测压表
	6
	用于精确测量留置气管导管气囊压力
	2100


