附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算
单价(元）

	无创呼吸机
	2
	a) 主机（带储备电源）
i. 通气模式要求
1. 模式至少包含：自主呼吸模式S；时间控制模式T，自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC等；
2. ★要求具有平均容量保证压力支持功能，吸气压呼气压自动调节AVAPS-AE模式；
3. ★要求AVAPS变化速率范围可调；
4. 要求具有呼气压力释放功能Bi-Flex；
ii. 参数调节要求
1. AVAP
a) AVAPS速率范围不低于：0.5-5cmH2O/分钟；
b) IPAP最小值：EPAP至IPAP最大值；
c) IPAP最大值：IPAP 最小至40cmH2O；
d) 目标潮气量范围不低于：200ml至1500ml；
e) 要求低潮气量报警能够进行启停设置；
f) IPAP吸气压力范围不低于：4-40 cmH2O；
g) EPAP呼气压力范围不低于：4-25 cmH2O；
h) CPAP持续气道正压范围不低于：4-20 cmH2O；
2. 呼吸频率
a) 范围不低于：0-40次/分(PC/ST模式)；
b) 范围不低于：4-40次/分（T模式）；
3. 吸气时间范围不低于：0.5-3.0秒；
4. 吸气压力上升时间范围不低于：0.1-0.6秒且可调；
5. 要求具备压力延迟上升功能，0-45分可调；
6. 要求具有一体化加温湿化器，且具有防水流倒灌技术；
7. ★要求具备有创功能；
8. ★触发方式至少包含：Auto-Trak, Auto-Trak Sensitive，Flow triggering；
9. ★要求具有漏气补偿功能：全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min；
10. 要求监测参数至少包含：吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，SpO2，心率等；
11. 要求报警功能至少包含：窒息时间报警可调、低分钟通气量报警可调、低呼气潮气量报警可调、呼吸频率高报警可调、病人管路脱落报警可调、系统故障报警：内部故障等；
	70000

	动态心电血压二合一记录器
	6
	1、要求记录仪采用动态心电、动态血压检测二合一设计，具有一机两用功能；2、要求支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测可调；3、▲要求具备自动心电事件检测及血压触发技术，当检测到心动过速／心动过缓/早搏/停搏等事件发生时，可触发血压追加测量，进—步提高心电血压关联度；4、要求心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式；5、▲要求心电采样精度：24位；6、▲要求心电频率特性：0.05～240Hz；7、要求共模抑制比：≥90dB；8、要求具备起搏功能：采用多通道起搏脉冲检测技术，自动检测和识别电压幅值很低的起搏脉冲信号；9、要求血压测量方法：示波震荡法；10、要求血压收缩压测量范围不低于：60-255mmHg；11、要求血压舒张压测量范围不低于：20-195mmHg；12、要求心率测量范围不低于：40-200bmp；13、要求血压精确度：≤±3mmHg；14、要求具备血压测量失败,提供自动重测功能；15、要求血压袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁；16、要求屏幕显示：OLED彩屏显示，支持中、英文操作界面，实时显示心电图波形和血压测量数值；17、▲要求具备蓝牙功能，通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备；18、▲要求具备体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能；19、要求兼容性：记录的原始数据可以在医院现有的分析软件上进行回放分析，方便统一分析和报告；20、要求分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析；21、要求软件提供独立的房颤房扑分析模块，提供包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具，对快速分析和添加小于1分钟的房颤具有很好优势；22、要求软件提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测量提供心电图同步对照，帮助医生了解血压和心电的关联性；23、要求血压分析提供成人和儿童分析两种模式，儿童模式可根据性别、身高等信息自动调整血压分析标准，减少医生手动调整的工作量；24、要求动态心电血压二合一分析系统可以提供原始心电和血压数据的远程传输，支持开展单心电、单血压、心电血压二合一的远程诊断服务；
	33000

	妇产专用容积探头
	1
	1、探头型号：RAB6-D探头
2、适配机型：GE Voluson E10、E8，LOGIQ E11、E10s
3、探头接口方式：无针式探头接口
4、探头类型：容积探头
5、探头频率：1.0---6.0MHz
	150000

	医用血浆分离夹
	1
	夹紧力：20N，使用血袋至少包含：100ml、200ml、300ml、400ml，净重：≤2.5kg
	1900

	手术照明灯
	2
	单头移动式LED冷光无影灯，前后、左右可转动180°，用于医疗操作照明
	1870

	蜡块柜
	15
	底座1.2，箱体、抽屉0.8冷轧钢板，可存放包埋盒蜡块≥11000块
	1900

	玻片柜
	3
	底座1.2，箱体、抽屉0.8冷轧钢板，可存放玻片≥64000块以上
	3000


