附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算单价（元）

	动态心电血压二合一记录器
	6
	1、要求记录仪采用动态心电、动态血压检测二合一设计，具有一机两用功能；2、要求支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测可调；3、▲要求具备自动心电事件检测及血压触发技术，当检测到心动过速／心动过缓/早搏/停搏等事件发生时，可触发血压追加测量，进—步提高心电血压关联度；4、要求心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式；5、▲要求心电采样精度：24位；6、▲要求心电频率特性：0.05～240Hz；7、要求共模抑制比：≥90dB；8、要求具备起搏功能：采用多通道起搏脉冲检测技术，自动检测和识别电压幅值很低的起搏脉冲信号；9、要求血压测量方法：示波震荡法；10、要求血压收缩压测量范围不低于：60-255mmHg；11、要求血压舒张压测量范围不低于：20-195mmHg；12、要求心率测量范围不低于：40-200bmp；13、要求血压精确度：≤±3mmHg；14、要求具备血压测量失败,提供自动重测功能；15、要求血压袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁；16、要求屏幕显示：OLED彩屏显示，支持中、英文操作界面，实时显示心电图波形和血压测量数值；17、▲要求具备蓝牙功能，通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备；18、▲要求具备体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能；19、要求兼容性：记录的原始数据可以在医院现有的分析软件上进行回放分析，方便统一分析和报告；20、要求分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析；21、要求软件提供独立的房颤房扑分析模块，提供包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具，对快速分析和添加小于1分钟的房颤具有很好优势；22、要求软件提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测量提供心电图同步对照，帮助医生了解血压和心电的关联性；23、要求血压分析提供成人和儿童分析两种模式，儿童模式可根据性别、身高等信息自动调整血压分析标准，减少医生手动调整的工作量；24、要求动态心电血压二合一分析系统可以提供原始心电和血压数据的远程传输，支持开展单心电、单血压、心电血压二合一的远程诊断服务；
	33000

	手术器械一批1
	1
	详见附件
	43738

	手术器械一批2
	1
	详见附件
	40018

	医用超声雾化器
	2
	用于干眼雾化治疗；1、▲要求搭载冷热雾化双模式；具有中药雾化功能，熬煮雾化一机完成，无需辅助其他方式；2、▲要求具备参数记忆模式；3、要求加热功率≥700VA；4、要求超声振荡频率：2.0MHz ±10%；5、▲要求雾化率：≧180ml/h；6、要求内置智能变频温控系统，无需外接加热、温控模块；7、要求加热锅装水量≧800ml；8、要求过滤网直径：≤75um，防止药渣进入机器内部；9、要求正常工作时整机噪声：≤50dB；10、要求具备低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机；11、要求等效提及粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%；
	48800

	体外起搏器
	1
	1、要求起搏模式至少包括 A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT，高频起搏，紧急起搏和0S0；2、要求电压 0.1-20V，感知灵敏度 0.1--20mV，起搏频率 40-180ppm；3、要求高频起搏频率 40-1000ppm，预设频率400ppm，预设频率400ppm，松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏；4、要求具备一键紧急起搏模式 V00/10V/80ppm， 不应期 400ms-300ms for AXX模式， 不应期 400ms-300ms for AXX模式；5、要求具备频率奔放保护，取决于心律设置，噪声监测 125ms，自动切换至A00/V00模式；6、要求具备报警(可视化加声音) 高／低 阻抗，心率报警（≥150ppm）、电池和后备电源、噪声、自检或系统错误；7、要求接头≥2个接头，适用接头直径范围：0.9-2.1mm；电池 2xAA, 2600mAh，电池使用时间 ≥200h，后备电池 1350mAh；8、要求菜单语言至少包括英语，重量≤ 285g；
	49000

	头戴式医用手术头灯
	1
	1、要求LED手术用头灯；2、要求重量≤35g；3、要求输入电压直流电5V，2A；4、要求运行功率≤3W；5、要求光强四档调节（第四档光强59000≥lm；6、要求配置两块超级锂电池，单块电池充电次数≥300次，单块电池最长手术时间24小时；7、要求光照直径≥60mm；8、要求色温≥6000K；9、要求光源能量≤2.2W；10、要求头灯寿命≥5000小时。
	70000

	冲洗液袋用加压器
	2
	1、用于对患者自然腔道(不包括阴道专用)进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗；2、要求柱体底部设置平衡块，配合大规格五星底座和医用静音锁止万向脚轮，能承载更大重量而不易倾斜；3、要求具备四个独立可调节挂钩，对称设计；4、要求采用机械助力提升技术，非液压原理、非电池供电，无需充电；5、要求挂钩采用不锈钢材质，可水平伸缩调节（范围3CM），高度调节范围为1600-2450mm，单钩承载不小于12KG，总负荷不小于48KG；
	15000

	导光束
	10
	用于腔镜光源连接，长度≥2米
	2000

	试管架等
	1
	隔管架5个，不锈钢试管架5支，金杯试管架10支，酒精灯5个
	4000


手术器械一批1

	名称
	规格
	数量
	样品要求

	手术剪
	125，直尖
	70
	

	医用镊
	140
	20
	

	组织镊
	140
	30
	

	手术刀柄
	3#，带刻度
	10
	

	持针钳
	180，细针
	10
	

	阑尾肠钳
	160x8
	2
	

	止血钳
	180，弯全
	10
	

	组织剪
	140弯
	5
	

	双头拉钩
	150疝气
	2
	需提供样品

	显微组织剪
	140，弯型
	4
	

	显微组织剪
	140，直型
	4
	

	显微血管夹
	3cm，头长12
	15
	需提供样品

	显微血管夹
	3.7cm，头长16
	15
	

	显微血管夹
	4.5cm，头长19
	30
	需提供样品

	显微血管夹
	5.7cm，头长23
	15
	

	冲洗针
	7#，直
	5
	

	止血钳
	125，弯蚊，精细
	30
	需提供样品

	止血钳
	125，直蚊，精细
	20
	

	止血钳
	125，弯型，精细，蚊式
	25
	需提供样品

	止血钳
	125，直型，精细，蚊式
	25
	需提供样品

	镶片持针钳
	125，直，细针0.3
	10
	需提供样品

	持针钳
	125，小血管
	10
	需提供样品


手术器械一批2

	名称
	规格
	数量
	样品要求

	眼用显微持针钳
	115x9,弯尖头，精细
	5
	需提供样品

	斜视钩
	135x10、球头
	10
	需提供样品

	眼用测量规
	0-20，直
	3
	

	眼睑拉钩
	140x7
	15
	

	眼用镊
	直，无钩，有齿
	40
	需提供样品

	眼用镊
	直，有钩，无齿
	10
	需提供样品

	眼用剪
	100，弯尖
	200
	需提供样品

	帕巾钳
	140
	10
	

	帕巾钳
	110
	15
	

	显微持针钳
	140x0.8，直型
	10
	需提供样品

	显微镊
	140x0.4，直型，有钩
	4
	需提供样品

	显微镊
	140x0.3，直型
	4
	需提供样品

	分离结扎钳
	180x15x90°角弯
	2
	需提供样品

	组织钳
	140
	20
	

	手术剪
	140，直尖
	50
	


