血液透析机（单泵）具体配置及主要技术规格

- 血液透析机（单泵）

- 数量：叁套

- 设备主要用途说明：用于临床治疗慢性肾病、尿毒症、多脏器衰竭等，达到净化血液的目的。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及系统要求

- 基本功能要求

  - ▲要求采用密闭式双容量平衡腔超滤系统；

  - 要求具有大屏的高分辨率彩色显示屏，中文治疗系统显示；

  - 要求透析治疗信号报警提示功能；

  - 要求具有超滤和钠曲线；

  - 要求具有全自动预冲功能；

  - 要求能够自动导入血泵管, 方便管路的安装；

  - 要求具有全自动的化学消毒/热消毒功能，且消毒、脱钙和冲洗能够一次完成；

  - 要求机器内置后备电源，在断电情况下能够供电≥30分钟 ；

  - 要求至少具有监测动脉压、静脉压、跨膜压，空气检测和漏血检测等功能；

  - 要求在治疗过程中能够不间断的进行水路压力密闭性测试功能；

  - 要求能够至少满足碳酸氢盐透析/醋酸盐透析/干粉透析等；

  - ▲要求标配透析液滤过器装置；

  - ▲要求标配联机在线清除率监测仪，实时监测患者体内尿素清除情况；

  - ▲要求标配在线血压监测仪，实时监测病人血压情况；

- 体外循环通路	要求

  - 动脉压监测要求：显示范围不低于-200mmHg～ +280mmHg ；

  - 静脉压监测要求：显示范围不低于-50mmHg～ +500mmHg；

  - 跨膜压监测要求：显示范围不低于-50mmHg～ +500mmHg；

  - 血泵要求

    - 血流量范围不低于：20ml/min～500ml/min；

    - 要求血泵管径能够适用于多种规格型号的血路管；

  - 要求空气检测器为双重监测：具有超声传导检测，同时静脉夹中包含光学检测器；

  - 肝素泵要求：流量范围不低于0ml～10ml/h；

  - 透析液环路要求

    - 流量范围不低于：300-800ml/min；

    - 温度范围不低于：35℃～39℃；

  - 电导度范围不低于：12～15mS/cm；

  - 超滤要求

    - 超滤率范围不低于：0～4000ml/h，精确度≤±1%；

    - 参数显示要求：至少包含超滤目标，超滤时间，超滤率，超滤量等；

- 要求配置透析充分性监测装置、且与现有透析数据管理软件进行连接。

- ▲设备使用年限≥10年。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。