血液透析滤过机具体配置及主要技术规格

- 血液透析滤过机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于急慢性肾功能不全、肾功能急剧衰竭病症进行血液透析、血液透析滤过、血液滤过等治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及系统要求

- 基本功能要求

- 要求具备完备的系统自检功能;

- ▲要求具有≥15英寸的高分辨率，彩色可旋转式触摸屏操作，中文治疗操作系统显示；

- 要求具有超滤和钠曲线；

- 要求具有独立的肝素泵，动脉夹和干粉装置；

- 要求能够提供单针透析模式；

- 要求具有全自动的化学消毒/热消毒，且消毒、脱钙和冲洗一次完成；

- 要求具有漏血检测功能，能够进行不间断的水路压力密闭性测试，滤器完整性监测等；

- 要求至少具有无创式动脉压力监测、静脉压、跨膜压，漏血检测，空气监测；

- ▲要求具有紧急按纽，能够自动终止超滤、自动进行血压测量、自动追加置换液、自动降低有效血流量至100ml/min；

- 要求配置透析液滤过器装置，能够制备超纯透析液与置换液；

- 要求至少具有碳酸氢盐透析、醋酸盐透析、干粉透析等；

- 要求具有联机血液透析滤过功能,能够在线制备超纯透析液和置换液；

- ▲要求透析液与置换液流量能够自动调节，能够根据病人实际血流量来调节；

- 要求具有在屏用户操作指南；

- 要求能够进行全天24小时持续的治疗，能够应用于急性肾脏替代治疗；

- ▲要求配有在线血压监测仪（BPM），能够观察血压的图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以上及快速测量，能够测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏等；

- ▲要求配有在线尿素氮实时监测功能（OCM），能够实时掌握患者透析治疗毒素清除情况，且无需要任何耗材；

- 体外循环通路要求

- 要求动脉压监测显示范围不低于：-300mmHg～+300mmHg；精度：≤±7mHg；

- 要求静脉压监测显示范围不低于：-100mmHg～+500 mmHg；精度：≤±7mHg；

- 要求跨膜压监测显示范围不低于：-100mmHg～+400 mmHg；

- 要求血泵血流量范围不低于：30ml/min～600ml/min,血流量精度：≤±10%；

- 要求血泵管径范围不低于：2mm～10mm;

- 要求具有空气检测器：采用超声传导检测，且静脉夹中具有光学检测器；

- 要求肝素泵流量范围不低于：0.5～10ml/h；单次追加剂量范围不低于：1.0ml～20.0ml；

- ▲要求透析液环路流量范围不低于：0—1000ml/min（每100ml/min可调）；温度范围不低于：34℃～39℃；

- 要求电导度范围不低于：13～15mS/cm(25℃)；

- 要求具有在线血液透析滤过功能：置换液速率范围不低于：25～600ml/min；且置换液能够自动地匹配有效血流量；

- 要求超滤率范围不低于：0～4000ml/h,精确度：≤±1%；

- 要求参数显示至少包含：超滤目标，超滤时间，超滤率，超滤量等；

- 清洗/消毒要求

- 清洗要求：温度/流量：37℃/600ml/min；

- 热清洗(再循环)要求：温度/流量：85℃/450ml/min；

- 热消毒(再循环)要求：温度/流量：85℃/450ml/min；

- 要求配置透析充分性监测装置、且与现有透析数据管理软件进行连接。

- ▲设备使用年限≥10年。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。