## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
全数字超声波治疗仪 | 1 | 100000 | 100000 | 1、要求功耗：≤200VA；2、要求连续工作时间≥8小时；3、要求显示器：≥7英寸液晶显示器+液晶触摸屏；4、▲要求操作方式：触摸屏+按键；5、要求主机探头插口：≥2个，探头可任意使用每个插口，主机自动识别探头，2个探头可同时工作并独立调节；6、要求治疗探头工作模式：脉冲模式；7、要求超声频率≥1MHz±10%；8、要求超声输出功率≤3W/cm2；9、要求参数调节范围至少为：超声有效声强：0.25-2.5W/cm2，10档可调；治疗时间：0-30分钟，6档可调；10、要求显示功能至少包括：声强、时间、功率、工作状态指示；11、要求治疗头功能：所有治疗头具备水下治疗功能，探头温度感应功能（实时监测探头温度、自动调节输出功率、温度过高自动停止工作，防止病人烫伤）；12、▲要求使用寿命≥ 6年；
低频电磁脉冲治疗仪 | 1 | 32000 | 32000 | 用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。双通道两路输出，磁疗与电疗。输出脉冲频率＜1000Hz；电疗最大输出幅度有效值＜25V；磁疗头中心表面磁场强度在0.1～10mT，电疗与磁疗强度可调
微波治疗仪 | 2 | 16000 | 32000 | 具备方形、圆形等多种理疗探头，变频输出、进口磁控管用于患者伤口恢复，双路，▲要求使用寿命≥ 5年
微波治疗仪 | 2 | 16000 | 32000 | 具备方形、圆形等多种理疗探头，变频输出、进口磁控管用于患者伤口恢复，双路，▲要求使用寿命≥ 5年
热敏灸治疗仪 | 2 | 7000 | 14000 | 具有热敏灸艾条的光谱，能产生热集中照射治疗穴位，刺激穴位
微波治疗仪 | 1 | 80000 | 80000 | 1、▲要求治疗模式：连续模式；2、要求工作频率：2450MHz±50 MHz ；3、要求输入功率：≤600VA；4、▲要求输出功率：0W～40W连续可调（匹配负载50Ω）；5、要求工作时间：0min～30min连续可调；6、▲要求穿透深度：＞ 12cm；7、要求微波泄漏：≤0.2mW/cm2；8、要求重量：≤40 Kg ；9、要求采用双层屏蔽，安全可靠；10、要求隔衣裤治疗，不直接触及皮肤，杜绝交叉感染；11、▲要求使用寿命≥ 5年
生物反馈治疗仪 | 2 | 84500 | 169000 | 1、要求为多通道生物反馈治疗仪，采用生物反馈结合电刺激治疗原理，对患者盆底肌进行表面肌电信号采集、分析，并根据评估结果对患者选择适合的治疗方案，对神经肌肉等进行恢复和治疗，有效治疗各种尿失禁、盆腔器官脱垂、性功能障碍、慢性盆腔痛等盆底功能障碍性疾病，以及产后子宫复旧、腹直肌分离、乳腺疏通等患者进行产后康复治疗；2、要求EMG采集位数:≥ 16位；3、要求EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高,不低于2500Hz；4、要求EMG采集灵敏度：2-2000μV；5、要求通频带通：25~500Hz；6、要求电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9.9s，步长0.1s；7、▲要求电刺激输出电流强度、电刺激输出电流频率、电刺激输出电流脉宽、电刺激持续治疗时间、休息时间均可调；8、▲要求使用寿命≥ 5年；
远红外治疗仪 | 2 | 50000 | 100000 | 1、 要求设备输入电压为 220 Volts，50Hz/60Hz；2. 照射器：▲2.1要求放射板为高强度耐温黑色远红外线放射板， 发射光谱波长范围不低于3-25μm；▲2.2要求照射温度：在正确使用的条件下病人在治疗过程中照射和皮肤区域温度不超过40度；▲2.3要求功率密度：照射距离30公分,功率密度≥10 mw/cm2；照射距离20公分,功率密度≥20 mw/cm2；▲2.4要求旋转角度：双向转轴,上下仰角≥170度,左右旋转≥330度；2.5要求外壳材质：可长期耐温的金属材料；2.6要求有照射部位区域标示灯，开启远红外线功能时自动开启；3、▲要求控制箱电子式定时器为数字显示，时间设置范围不低于5-90分钟，并具备两种及以上全自动设定模式；4、 要求强度设定模式不低于弱(low)、中(Med)、强(high)三种；5、要求具备标准操作模式：单键自动设定（如时间：*分钟，强度：*档）；6、 要求悬吊手臂为二节屈伸，随意平衡式；7、要求高低升降杆为气压无段式升降杆；8、要求底座为五爪式底座，并具备防倾倒底座加稳装置；10、▲要求使用寿命≥ 6年；
氦氖激光治疗仪 | 2 | 10000 | 20000 | 波长：632.8nm；多模光斑模式；激光输出功率≥50mw；具备扩束镜、满足多部位照射治疗，工作电流≥18ma；使用寿命≥ 5年；
579000