一、玻片打印机

二、数量：壹套

三、设备主要用途说明：用于快速、准确为玻片上打印标识，保障制作高质量的的玻片。

四、系统要求

1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

2.整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

6.交货时间：≤1个月；

7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

五、配置及性能要求

1.要求至少具备非接触式喷墨+激光打印技术；

2.要求打印速度：≤6秒/片；

3.▲要求玻片装载容量≥150片；

4.要求收集方式：一次性可收集≥30片，标识面朝上按顺序堆叠打印；

5.▲要求打印过程不产生化学挥发物、有害气体、气溶胶及烟尘，无需空气净化系统，避免因空气净化装置失效危害人体健康，并已通过国家认可的第三方实验室环保检测；

6.▲要求打印字迹清晰，且耐磨、耐刮、耐腐蚀，长期保存不褪色；

7.▲要求墨盒容量：墨盒连续打印数量≥200，000张切片；

8.要求玻片出片方式为：出片时通过抬片机构托起上载槽内的玻片，减轻玻片出片时的压力，避免推片阻力过大产生的玻片损伤，玻片传送过程通过橡胶皮带传送出片，有效减少因金属结构传送导致的碎屑产生；

9.要求配置≥10寸一体化触摸显示屏，内置windows系统，可进行单机操作，无需外接电脑；

10.▲要求系统兼容性：兼容HIS、LIS、PIS、PACS系统，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；

11.要求整机宽度不大于18cm，可放在切片机旁；

12.要求操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程；

13.要求软件能实现中英文语言切换,用户打印界面包含打印编辑窗、待打印窗、已打印窗，可查询已打印、未打印数据信息；

14.▲要求设备使用寿命≥6年；

六、售后服务和技术培训

1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

2.投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

4.培训：现场培训直至使用科室会使用；

5.提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

6.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

7.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

8.提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

七、其它事项

1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
