## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
心电监护仪 | 12 | 6700 | 80400 | 1、要求为便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者； 2、▲要求显示屏为≥10英寸彩色LED液晶显示屏，分辨率≥800*600，≥8通道波形显示； 3、▲要求整机无风扇设计； 4、要求标准配置至少可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏； 5、要求心电波形速度支持≥4种选择：6.25、12.5、25和50mm/s； 6、要求具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 7、要求具备心率变化统计界面，至少包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等； 8、要求血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况； 9、要求支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能； 10、要求具备血液动力学、药物计算功能； 11、要求至少具有三级声光报警，参数报警级别可调； 12、要求主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置； 13、要求安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度至少为防除颤CF型； 14、▲监护仪设计使用年限≥8年；
心电监护仪（半插件式带双有创） | 3 | 40000 | 120000 | 1、要求为模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持后期升级IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用； 2、要求整机无风扇设计； 3、▲要求标配双有创血压监测模块； 4、▲要求具备≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示； 5、▲要求屏幕具备170度宽视角设计技术； 6、要求具备内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时； 7、要求安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度至少为防除颤CF型； 8、▲要求监护仪设计使用年限≥8年； 9、▲要求具备中央监护系统联网功能； 10、要求至少配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双有创血压参数监测； 11、要求心电监护至少支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 12、要求窗口至少支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看； 13、要求具备≥20种心律失常分析,包括房颤分析； 14、要求QT和QTc实时监测参数测量范围不低于：200～800 ms； 15、要求具备SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿； 16、要求具备无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿； 17、要求至少具备手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果； 18、要求无创血压成人测量范围至少包括：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg； 19、要求具备辅助静脉穿刺功能； 20、要求具备所有监测参数报警限一键自动设置功能； 21、要求具备≥100小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾； 22、要求具备≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 23、要求具备≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾； 24、要求具备≥100小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾； 25、要求具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能； 26、要求具备临床评分系统，至少包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能； 27、要求具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 28、要求动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息；
输液泵 | 8 | 3500 | 28000 | 1、要求速度设定范围不低于：0.1ml/h～999ml/h(最小步进≤0.1ml/h)；2、要求输液精度优于或等于±5%；3、要求预设量设定范围不低于：1-9999ml；4、要求至少具备阻塞压力三档显示可调；5、要求电池充电10小时后，连续工作时间≥2小时；6、要求输液方案设置：可至少预设两种不同速度的输液程序；7、▲要求具有滴数传感器监测流速，闭环控制，确保滴数给药精准度；8、▲要求具有输液器校正功能，使用任意品牌输液器都能确保给药精准度；9、要求具有KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通；10、要求报警类型至少包括：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警；11、▲要求保修期≥5年，使用年限≥6年；
单导注射泵 | 2 | 3500 | 7000 | 1、要求为单通道微量注射泵； 2、要求注射器规格至少包括20ml 、30ml 、50ml； 3、要求累计容量至少包括 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增），精度优于或等于±2%（泵本身机械精度≤±1%）； 4、▲要求可使用一次性注射器（至少包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌； 5、▲要求能够自动识别注射器规格，阻塞后针筒内压力可自动释放； 6、要求可记录500条以上（含500条）历史纪录）； 7、▲要求报警至少包括： 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警； 8、▲要求具备限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警； 9、要求IPX等级：至少为IP×4（防溅水）； 10、充电16小时后以5ml/h运行，可持续工作≥4小时； 11、要求具备快速推进键保险；12、要求具备注射过程中快速推注； 13、▲要求操作按钮为按键式，操作方便，故障小； 14、▲要求保修期≥5年，使用年限≥6年；
双导注射泵 | 2 | 6000 | 12000 | 1、要求为双通道微量注射泵； 2、要求注射器规格至少包括20ml 、30ml 、50ml； 3、要求累计容量至少包括 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增），精度优于或等于±2%（泵本身机械精度≤±1%）； 4、▲要求可使用一次性注射器（至少包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌； 5、▲要求能够自动识别注射器规格，阻塞后针筒内压力可自动释放； 6、要求可记录500条以上（含500条）历史纪录）； 7、▲要求报警至少包括： 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警； 8、▲要求具备限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警； 9、要求IPX等级：至少为IP×4（防溅水）； 10、充电16小时后以5ml/h运行，可持续工作≥4小时； 11、要求具备快速推进键保险； 12、要求具备注射过程中快速推注； 13、▲要求操作按钮为按键式，操作方便，故障小； 14、▲要求保修期≥5年，使用年限≥6年；
止吐仪 | 5 | 980 | 4900 | 用于化疗患者辅助治疗，预防呕吐。
生命体征模拟仪 | 1 | 220000 | 220000 | 详见附件3
电器安全检测仪 | 1 | 70000 | 70000 | 详见附件3
542300