多参数生命体征模拟仪、电器安全检测仪技术参数及主要技术规格

- 多参数生命体征模拟仪、电器安全检测仪

- 数量：各壹套

- 设备主要用途说明：用于测试和检验病人监护仪、心电图机、电子血压计等医疗设备（这些设备或系统用来监护患者的各种生理指标）的基本性能，包括心电图、呼吸、血氧含量、有创血压、无创血压、温度、心输出量等。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- （一）多参数生命体征模拟仪技术要求

  - ▲要求为多合一，集多种生命体征模拟于一体，至少包括：心电（含胎儿心电）、呼吸、血氧含量、无创血压、有创血压、体温以及Masimo彩虹技术，多种生命体征同时模拟；

  - 要求重量<1.9KG，采用智能锂电池供电，电池可拆卸独立充电，工作时间10小时以上；

  - 要求带有中文操作界面的多语言界面，操作方便；

  - 要求单机可实现自动化检测，用户也可以自定义检测序列；

  - ▲要求心电模拟性能至少为：方波信号发生器，频率：在（0.2~2.5Hz）最大允许误差优于或等于±1%，电压（峰峰值）范围（0.5~5.0mV），最大允许误差优于或等于±2%；

  - 要求正弦波信号发生器至少为：频率：0.1~100Hz，最大允许误差优于或等于±1%，电压（峰峰值）范围（0.5~5.0mV），最大允许误差优于或等于±2%；

  - ▲要求模拟窦性心律：信号发生器心率：范围10bpm~360bpm，以1bpm递增，精度优于或等于设置的1%，电压（峰峰值）范围（0.5~5.0mV），最大允许优于或等于误差±2%；

  - ▲要求无创血压模拟仪：血压计（压力计）：范围不低于：10毫米汞柱到400毫米汞柱，分辨率：≤0.1mmHg,精度优于或等于:±（0.5%读数+0.5mmHg）；

  - 要求脉搏血氧饱和度模拟仪：脉搏血氧饱和度范围不低于30%~100%，重复性：≤1%，最大允许误差优于或等于±3%（35%~74%范围内）和±2%（75%~100%范围内）；

  - ▲要求具备Masimo彩虹技术模拟：使用由Masimo提供的可选适配器模拟Masimo Rainbow技术，模拟测试Rainbow多波长系统，至少可以测血红蛋白（SPHb）、碳氧血红蛋白（SpCO）和高铁血红蛋白（Spmet）；

  - 要求呼吸模拟：速率范围至少包括：0（关），10BPM到150BPM，以1BPM递增；

  - 要求至少具备两个通道的有创压力模拟：-10mmHg~+300mmHg，步进1mmHg；

  - 要求具备体温模拟，温度范围至少包括：30℃~42℃，步进0.5℃；

  - 要求具备心输出量，输出量至少包括：2.5L、5L、10L；

  - 要求具备胎儿心率模拟：胎儿心率范围至少包括60~240BPM，步进1BPM，以及随宫内压变化的胎儿心率模拟；

  - ▲要求整机使用寿命≥6年；

- （二）、电气安全检测仪技术要求

  - 要求电压量程不低于：0V AC-300V AC RMS，准确度优于或等于±（2%读数+0.2V）；

  - 要求接地电阻：量程不低于：0Ω-2Ω，准确度优于或等于：±（2%读数+0.015Ω）；

  - ▲要求具备医用漏电流检测：交流+直流 ；

    - 要求量程不低于：0uA~10.0mA；

    - 要求准确度优于或等于：直流电~1kHz，±（读数的 1 % +（1 μA 或 1 LSD，取较大者））

  - ▲要求医用漏电流测试项目至少包括：对地漏电流、外壳漏电流、导联对地漏电流、导联到导联漏电流、导联绝缘（电源到应用部分）、直流设备、直流应用部件、交流设备、交流应用部件、点到点之间；

  - 要求绝缘电阻检测≥5种，至少包括：电网（L1 和 L2）对保护性接地、应用部分对保护性接地、电源对应用部分、电源对非接地导电点、应用部分对非接地导电点；

  - 要求量程：0.5MΩ-20MΩ，准确度优于或等于：±（2%读数+0.2 MΩ）；20MΩ-100MΩ，准确度优于或等于：±（7.5%读数+0.2 MΩ）；

  - 要求ECG模拟功能至少包括：30 BPM、60 BPM、120 BPM、180 BPM、240 BPM的心率， 0.125 Hz、2 Hz的方波，10 Hz、40 Hz、50 Hz、60 Hz 和 100 Hz的正弦波、2 Hz的三角波以及30 BPM 和 60 BPM的脉冲波；

  - 要求可选配自动化测试软件，可编程测试项目，一键测试；

  - ▲要求整机使用寿命≥6年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室人员会使用为止；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。