## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
多导睡眠记录系统 | 1 | 260000 | 260000 | 详见附件3
组织标本取材台 | 1 | 82000 | 82000 | 1、要求主体结构采用≥1.5mm厚sus304不锈钢；2、要求台面采用整张≥sus2.0mm不锈钢板一体折压成型，无焊接点，台面内部均为圆弧角；3、要求具备水盆，采用≥1.5mm厚sus304不锈钢一体成型水盆；4、要求台面冲洗装置，主材食品级PVC，三胶两线结构,隐藏式安装，方便卫生清洁，防止二次污染；5、要求取材装置具有侧排风功能，侧面设置气流扰流板；同时具有有下排风功能，下排风功能工作台面均不设置排风孔或设置筛孔板；6、要求具备隐藏式消毒系统，隐藏试安装；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率：>99.999%，螨虫杀灭率：100%；7、要求具备组织粉碎装置，全304不锈钢内胆，耐腐蚀，粉碎机功率≥0.5马力，频率≥50HZ,全不锈钢碾磨组件；8、要求排风风量：1500-2200m³/h；9、要求配置铜制水龙头、LED照明；10、要求使用寿命≥ 6年；11.要求与现有新风系统配套使用，减少甲醛室内排放。12.以上参数提供详细技术证明材料。
腹腔镜镜子 | 1 | 99000 | 99000 | 要求柱状晶体镜，30度角，直径≥10mm，工作长度≥42cm，超广角视野；
负压泵 | 2 | 78000 | 156000 | 要求设备必须有取（采）卵专用注册证，用于提供最大至负500mmHg的低流速、可调负压进行抽吸，负压范围精度优于或等于±5mmHg；取（采）卵过程中负压泵必须保持超静音、无振动，并持续提供恒定负压；进行抽吸时提示音量可调节；通过脚踏板可以实现免手动操作，并在启动时于取（采）卵针尖进行快速抽吸；尺寸：小于或等于200 mm x 100 mm x 350 mm（宽×高×深）便于放置，不占地方；重量：≤3.2kg（便于移动）；配备负压泵连接管；要求使用寿命≥ 6年
597000