多导睡眠记录系统技术参数及主要技术规格

- 多导睡眠记录系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于监测睡眠生理参数，进行睡眠呼吸暂停低通气综合征等临床诊断。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 主机及硬件要求

  - ▲要求通道数≥40，全部硬件符合AASM标准；

  - 要求连接数据接收器时，至少可扩展12个直流模拟通道，两个串口通道，外加压差和第二个环境光通道，总计扩展≥16个通道；

  - 要求可无线连接其他品牌的CPAP\AUTOCPAP\BiPAP进行压力滴定，并且可以额外得到至少10个通道的呼吸机压力，流量等参数；

  - ▲要求脑电、眼电为集成设计，主机仅需一根集成线缆连接到额头，额头电极插槽扩展电极线到脑电眼电位置，电极线长度需满足AASM设计标准；

  - 要求双极导联至少可支持：脑电、眼电、下颌肌电、心电、腿动、热敏气流、Piezo鼾声等；

  - 要求记录仪主机体积小巧，重量≤100克（不包含电池）；

  - ▲要求主机至少包含通过蓝牙连接数据采集硬件；

  - 要求为低功耗设计，仅用1节AA电池；

  - ▲要求采样频率≥256kHz；

  - 要求数据的存储和处理均≥32bit；

  - ▲要求能够与平板电脑应用程序通信，实时显示脑电阻抗、每通道波形，同时可以进行床头生物定标及信号控制；

  - ▲要求主机能够无线（蓝牙）连接指端血氧模块；

  - 要求主机能够通过无线（蓝牙）连接扩展监测设备：呼吸机压力、呼末二氧化碳、经皮二氧化碳等；

  - 要求支持多个（一到四个）网络摄像头，适合各种安装环境；

  - 要求胸腹运动采用国际认可的RIP算法，信号精准稳定，抗干扰性强，并经过内置专利算法得到校正后的RIP气流，可模拟呼吸气流信号；

  - ▲要求内置已校准的鼾声话筒：话筒采样频率≥8000HZ，能为打鼾及夜间磨牙提供额外的频率分析，鼾声录音可以回放；

  - 要求可不拆卸连接进行多次小睡实验；

  - 要求电池盖为防脱落设计；

  - 要求主机可以设置自动开始和结束时间，也可以手动开启；

  - 要求自带光传感器，能自动记录开关灯时间；

  - ▲要求设备使用寿命≥6年；

- 软件系统要求

  - 要求睡眠软件符合最新的AASM标准；

  - 要求全中文操作软件，支持WINDOWSWin7以上操作平台；

  - 要求中文报告能够按照医院要求修改任意格式；

  - 要求配备专业PSG分析软件，至少包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、微觉醒事件分析等；

  - 要求高频信号（EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥15种不同扫描速度同屏显示；

  - 要求软件具有丰富的回放分析功能，能标记睡眠各期特征波形；

  - 软件自动分析应至少包含：睡眠分期、呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声、多次小睡、清醒维持及其他自定义事件；

  - 要求具有PTT脉搏传输时间功能，反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性；

  - 要求具备呼吸流速-容量环，具备胸腹相位二维图；

  - 要求数据库为开放式设计，能满足个性化需求，可将数据报告据转换成PDF、EXCEL、WORD、HTML等格式；

  - 要求支持将数据转换成EDF国际标准数据格式；

  - ▲要求连接啮肌信号后可以自动分析磨牙；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。