## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
全自动内镜清洗消毒系统 | 1 | 298000 | 298000 | 详见附件3
10mm镜子 | 1 | 98000 | 98000 | 10㎜镜子，工作长度≥30㎝，≤31㎝，能匹配科室现有主机使用；
甲状腺手术器械 | 1 | 100000 | 100000 | 产品由悬吊装置固定器、悬吊杆、悬吊卷链器及拉钩组成，用于甲状腺手术建立扩腔通道，免气腹。配置神经监测分离钳一个，配合科室现有主机使用。分离钳夹钳齿型的排布应规律，并且齿型清晰、对位准确、啮合到位；分离钳夹钳部分两片钳的硬度均应不低于400HV0.2；分离钳应有良好的夹持性能，至少应能够承受7N拉力；分离钳的夹钳与连杆的连接处所承受的拉力应≥14N；
立式灭菌器 | 2 | 23000 | 46000 | 要求排气：内循环（不能外排），灭菌温度：105℃-138℃，容积：≥80L，配置不锈钢消毒提篮≥2个，工作介质：水蒸气，腔体材质：不锈钢材质；使用寿命≥8年
病人呼叫系统 | 1 | 16000 | 16000 | 1、要求配置：呼叫主机1台，床头分机46个，走廊显示屏2块；2、要求组网简便：采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线；3、要求主机采用清晰数码显示；4、要求每个床头都能直接呼叫，并且具有无中断呼叫功能，即使主机在振铃或通话状态，其它分机也能正常呼入，保证了呼叫零遗漏；5、要求系统分机具有故障自检功能，各模块、各部件相对独立，若有故障时互不干扰；6、要求应用模块化设计技术，各模块相对独立运行；7、本系统将布置在病房，费用包括布置在病房供氧带及吊臂内的所有费用，不另行收费；8、要求支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能；9、要求走廊显示屏为双面多功能显示屏，可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等；10、要求某个分机故障，分机能自动从系统中断开，不会对整个系统造成影响系统；11、要求使用寿命≥ 6年；
558000