## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
医用灭菌篮筐 | 20 | 900 | 18000 | 1、功能要求：用于器械的装载清洗打包灭菌使用；2、要求材质：优质不锈钢材质；3、性能要求：板材冲孔、四端角为大圆角过渡；两端具有提手；4、要求外形尺寸：≥350*300*80mm；提手尺寸：根据要求订制；
牙科手机保养注油机 | 1 | 10000 | 10000 | 1、要求压力调节方式：全自动降压，无手动减压阀；2、要求装油方式：采用≥ 330mL气雾罐灌装润滑油，一次性手动更换；3、要求控制方式：触摸屏控制；4、要求至少能够同时对一支低速手机及两支高速手机进行清洁及注油保养；5、要求油量控制精确，最低≤0.1mL/次；6、要求具备电子监控系统，实时监测工作气源、润滑油剩余量、工作时前门是否关闭；7、要求能够手机转动状态下注油保养，快速去除残油，过滤残存油雾；8、▲要求使用寿命≥ 6年；
纯水处理设备 | 1 | 55000 | 55000 | 1、▲要求产水量：≥300L/h/套（25℃）；2、要求水利用率：≥60%；3、要求纯水电导率：≤15μs/cm （25℃），单级反渗透；4、要求流程控制：全自动运行控制，自动开停机,实现无人看管；5、▲要求系统模块化设计，结构紧凑简洁，占地面积小、维护方便，系统运行稳定可靠，设备主体与纯水桶采用一体式机柜设计、外形美观、内部结构模块化设计紧凑简洁、占地面积小、维护方便、系统运行可靠稳定，内置≥200L纯水箱；6、要求系统可实现高、低压力保护、原水缺水保护等功能；7、要求系统相关设备受液位联锁控制自动运行，无需专人看管，整个系统具备自动制水、自动冲洗、原水缺水、水箱满水自动停机等功能；8、要求供水系统采用恒压供水技术；9、▲要求使用寿命≥ 6年；
过氧化氢环境浓度安全监测报警系统 | 1 | 40000 | 40000 | 1、用途：配合环境安全监测报警控制系统主机使用，实时监测取样过氧化氢浓度；2、要求分辨率：≤0.01ppm；3、要求检测方式：扩散式检测方式；4、▲要求安装方式：无线安装；5、要求操作控制系统：环境安全监测报警系统控制主机采用≥10寸彩色电容屏触摸屏；6、要求功能至少包括：完成数据的显示、报警、输出、控制等功能；7、要求能够计算出15分钟的浓度加权平均值和8小时的浓度加权平均值；8、要求具备报警功能：对超出安全限度值得测量通道进行相应的声光报警，触发继电器工作，启动排风；配合空调系统进行有效排放，稍后根据具体实施情况确定；9、▲要求使用寿命≥ 6年；
两层平台车 | 3 | 4000 | 12000 | 要求不锈钢材质，上下层结构，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输，底部带静音脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动
纯水处理设备 | 1 | 65000 | 65000 | 1、▲要求产水量：≥500L/h/套（25℃）；2、要求纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）；3、要求具备预处理系统：内置式超大容量预处理过滤系统，能有效地去除原水中杂质及悬浮颗粒物质，降低原水中的有机物及余氯等污染物质；4、要求全自动控制设备运行，具有开机自动冲洗反渗透膜，冲洗完成后自动复位，具有预处理系统自动冲洗及再生功能，纯水箱液位和纯水输送自控功能，符合GLP安全要求5、▲要求系统至少具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、高低压自动保护；6、要求具备高精度电导率仪对产水水质进行在线监测与显示，可即时测量产水的水质；7、要求设备具备前置预处理和主机一体化，设备具备纯水流量及浓水流量显示，源水压力和反渗透膜进水压力；8、要求配置500L纯水箱和恒压供水装置；9、▲要求使用寿命≥ 6年；10、要求管路系统采用食品级UPVC材质；
手持式绝缘检测仪 | 1 | 65000 | 65000 | 1、要求适用于电外科手术器械的绝缘性能检测，可快速检查包括腔镜类器械、高频电刀在内的电外科手术器械和电源导线绝缘层上肉眼无法辨识的破损，保护患者和医护人员的安全；2、要求符合ISO 9001质量管理体系要求， 符合EMC AS/NZS CISPR 11:2002标准；3、要求适用范围广：多种适配器和鳄鱼夹，可连接并检测各种电外科手术器械，适用器械：单极手术器械、双极手术器械、电外科手术器械导通性、高频电刀刀柄功能检测、单极电源线，双极电源线等；4、要求具备单极和双极模式可选，确保检测时不会因为电压过高而对手术器械绝缘层产生损伤或误检；5、要求一体设计：绝缘检测仪和配件可同时容纳于保护盒内，便于携带和转运；6、要求配备校准器，适用于长期使用后，绝缘检测仪的校准，确保绝缘检测仪的精准性；7、要求具备自检功能：器械连接线自检功能，可通过连接绝缘检测仪形成回路，进行检测仪连接线功能完好性检测，确保检测功能完好性和结果准确性；8、要求具备全方位检测：线缆检测器可自动适配不同直径的腔镜器械和电源线，对腔镜器械和电源线360°全方位检测；9、要求具备快捷检测：绝缘检测刷使用便捷，可精确定位绝缘故障位置，同时有针对于不同厂家的电源线的方便快捷检测；10、要求电池使用寿命长，单次可运行≥12个小时；11、要求具备节能保护、过充保护、安全保护；12、要求使用寿命≥ 6年；
ATP荧光检测仪 | 1 | 60000 | 60000 | 1、要求便携式设计，方便现场采样即时检测；2、要求开机自检时间≤30秒；3、要求设备空白背景值≤10RLU；4、要求ATP检测灵敏度≤10-15mol ATP；5、▲要求ATP检测读数速度≤10秒；6、要求检测结果存储数量≥10000个；7、要求检测计划存储数量≥100个；8、要求具备中文操作界面；9、要求具备检测舱盖自动感应与报警功能，防止舱盖打开时进行检测；10、要求至少具备联机版及单机版两种数据库模式；11、▲要求ATP检测仪变异系数≤8%，并具备第三方实验室研究结果证明；12、▲要求具备环境物体表面，手术器械，内镜器械清洁标准推荐阈值，阈值通过国际或国内临床科研验证，验证结果已经发表，可作为判定依据；13、▲要求至少具备表面采样和水质采样两种采样棒，可以进行不同物体表面和管腔类内表面，液体类物品的采样检测；14、▲要求使用寿命≥ 6年；
医用低温真空干燥柜 | 1 | 198000 | 198000 | 详见附件3
合计金额 |  |  | 523000