电子支气管内窥镜系统技术参数及主要技术规格

- 电子支气管内窥镜系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影和辅助治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 要求为高清CMOS成像，像素画质需达到百万级；

  - 要求镜头分辨率：≥1280*800；

  - 要求镜头视场角：≥120°；

  - 要求观察景深应至少包含：3-100mm；

  - ▲要求软镜插入管外径：≤5.8mm，钳道内径：≥2.8mm；

  - 照度要求：在工作距离（L=5mm）处，照度≥3000 Lx；

  - 软镜工作软管有效长度：≥610mm，插入管要求带有360°刻度标识；

  - 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲：≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲：≥310°；

  - 要求插入管具有被动弯曲关节；

  - ▲要求操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；

  - ▲要求操作手柄具备吸引按钮防脱机构；

  - 要求操作手柄至少具备3个电子功能按键：操作手柄上按键至少可控制①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

  - 要求插入管先端头材料为医用高分子材料，内外绝缘；

  - 要求视频转接线与操作手柄为一体式设计，转接线可与手柄同时浸泡消毒；

  - 要求内置LED冷光源，具备防雾功能；

  - 要求操作手柄为医用高分子材料材质；

  - 要求操作部防水等级至少为：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

  - 要求成像原理：电子光电传感器成像技术，插入管中不含导像、导光纤维；

  - 要求具备无需手动调节自动控制图像曝光度的功能；

  - 要求整套系统主要配置至少包含：电子支气管内窥镜（含软件）1条，防水盖1个，活检阀帽5个，吸引按钮2个，包装箱组件1套，高清图文工作站系统1套；

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。