气囊式体外反搏系统技术参数及主要技术规格

- 气囊式体外反搏系统

- 数量：贰套

- 设备主要用途说明：用于心脑血管疾病的治疗。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 心电参数要求

  - 要求心电信号增益至少为四级增益，共模抑制比＞80dB，心电检出门限≤0.25mV；

  - 要求心电导联方式至少包含：标准三导联；

  - 要求心率显示至少满足：35次/min～165次/min时，心率显示误差≤2次/min，心率与脉率能同频双显示；

  - 要求至少具备50/60 Hz高低通滤波功能；

  - 要求心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性；

- 脉搏参数要求

  - 要求血氧的显示范围至少包含：70%-100%；

  - 要求脉搏显示至少满足：35次/min～165次/min时，脉率显示误差≤2次/min；；

  - 要求D/S比值能实时显示；

  - 要求血氧波形显示至少为滚动推进式，具有连续性和可追溯性；

- 触发模式要求

  - 要求触发模式为心电R波正负触发，反搏比率至少包含：1:1，1:2，触发行程至少包含：40-120bmp；

  - ▲要求具有房颤病人触发模式；

  - ▲要求具有体外反搏压力微调模式，至少包含舒适低、中、高三级调节；

- 多重保护措施及保护显示要求

  - 要求具有早搏触发排气保护功能，能在显示器中显示早搏心电波形；

  - 要求具有过早充气和过迟排气保护功能，停机后电磁阀延续排气；

  - 要求具有自动压力过高保护限制功能，能弹出提示消息框，提供界面显示；

  - 要求具有心电电极脱落保护功能，能弹出提示消息框，提供界面显示；

- 时间设定要求

  - 要求治疗时间设定范围至少包含5到60分钟，单次加减时间≤5分钟，治疗完成后自动停机；

  - 要求能显示空气压力泵运行时间累计记时间；

- 压力系统要求

  - 要求压力系统动力源至少为空气压力泵；

  - 要求治疗压力单位至少具有“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，能直接换算，压力调控范围至少包含75-300mmHg，能调节高低，单次加减≤5mmHg；

- 治疗囊套和接头要求

  - 要求至少配备扣式强化式治疗外囊套；

  - 要求内囊部分具有复合弹性，内囊充气时受力均衡；

  - 要求管道连接头为推拉快速接头；

  - 要求管道材料为环保材料，耐磨、抗老化；

- 整机要求

  - ▲要求整套系统具有超静音设计，整机嗓音≤61db(A)；

  - 要求具备演示模式功能：自动模拟运行系统，能自动检测设备和进行治疗模拟示范；

  - 要求具有充、排气点辅助设定系统功能：系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示；

  - 要求具有远程无线网络功能，能远程进行技术操作、设备操作指导及维护指导，远程设备软件升级指导；

  - 要求具有触摸工控液晶显示器；

  - 要求床体≤2000mm*800mm*700mm；

  - ▲要求产品输入功率≤1500VA；

- 其它要求

  - 整套系统配置至少包括：床体2张，升降机2台，触摸显示器2台，支架2个，支柱2个，外囊2个,内囊4个，波纹软管2根，枕头腰垫2个，心电线2根，血氧探头2个，螺旋管2个，导电膏2瓶；

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。